FV1000 - specifikace

| Název |  | Popis |
| --- | --- | --- |
| Laserový světelný zdroj | Viditelné záření | Argonový laser s více spektrálními čarami (457 nm, 488 nm, 515 nm), celkový výkon 30 mW Zelený laser He-Ne (543 nm), 1,5 mW Červený laser He-Ne (633 nm), 10 mW |
|  | Fialové světlo / UV | Laserová dioda 405 nm, 20 mW |
|  | AOTF výhybka laserových paprsků | AOTF intensity control and shuttering for AOTF ovládání intenzity a závěrky pro každý vstupní laserový paprsek v pásmu UV a viditelného záření. Integrované systémové ovládání pro diodové lasery. Obě ovládací zařízení podporují vypnutí laseru během návratu na začátek dalšího řádku (Fly Back Beam Blanking) a REX režim řádkování. Režim REX (region buzení) umožňuje nastavení intenzity a vlnové délky laserového paprsku pro vybrané oblasti buzení. Všechny vstupní trasy mají zabudované závěrky. |
| Řádkovací jednotka | Standardní konfugurace | 3 interní detektory PMT pro detekci fluorescence + 1 vnější detektor PMT pro procházející světlo, 3 laserové porty (viditelné záření, UV, IR) K dispozici jsou další dráhy paprsku, například: PMT detektor čtvrtého kanálu Port světlovodu pro fluorescenční výstup do vláknové optiky Řádkovací jednotka SIM |
|  | Načítání | 2 galvanicky rozmítaná zrcátka |
|  | Hodnota FN (N.A.) | 18 |
|  | Konfokální clona | Jedna motorizovaná špendlíková dírka (společná pro všechny kanály): Průměr špendlíkové dírky: 50 - 800 µm (50 - 300 µm pro spektrální systém) Plynulé nastavení špendlíkové dírky po 0,5 µm |
|  | Kanál zobrazení | Standardně 3 konfokální kanály (3 fotonásobičové detektory) Další volitelný výstupní port pro volitelné jednotky 6polohová revolverová hlava děliče paprsku s CH1 a CH2 vybavenými nezávislými mřížkami a štěrbinou pro rychlou a univerzální detekci spektra Volitelná šířka pásma vlnových délek 1 - 100 nm Rozlišení vlnové délky 2 nm Rychlost přepnutí vlnové délky 100 nm/s CH3 s 6polohovým kolem pro bariérivé filtry |
|  | Přepínání filtrů | Filtry vyrobené iontovým nanášením. Každá excitační, spektrální a emisní revolverová kazeta s filtry má 6 pozic Automatická volba filtru pomocí softwaru |
|  | Režimy řádkování | Velikost bodu: 64x64 - 4096x4096 Doba setrvání v obrazovém bodu: 2 až 200 µs při jednosměrném řádkování 0,5 nebo 1 µs při rychlém obousměrném řádkování Normal, Clip, Zoom-In, obousměrný Fast Scan, Line, Point |
|  | Barevná hloubka | 12bitová (=4096 úrovní šedi) na každý kanál |
|  | Optický zoom | 1x - 50x s krokem 0,5x (1x - 10x s krokem 0,1) |
|  | Posun osy Z | Zabudovaný motorizovaný modul ostření v mikroskopu, minimální krok 10 nm |
|  | PMT detekce | Režimy Analog accumulation (AAC) a hybrid photon counting (HPCM). Vynikající pro kvantifikaci při fotometrické analýze. Vysoký poměr signál/šum pro zobrazování vzorků s nízkou intenzitou. |
|  | Spektrální systém (volitelný) | Dva nezávislé spektrální detekční kanály, každý s difrakční mřížkou a štěrbinou pro rozdělení vlnových délek s vysokým rozlišením a pro rychlé nastavení šířky pásma. Volitelný rozsah vlnových délek: 1 - 100 nm na kanál Rychlost změny vlnové délky: 1 ms/100 nm |
| Mikroskop | Invertovaný | IX81 |
| Vnější jednotka pro procházející světlo | Jednotka osvětlení procházejícím světlem a detekční jednotka | Modul se zabudovaným fotonásobičem a 100 W halogenovou žárovkou, motorizované přepínání, připojení k mikroskopu pomocí světlovodu |
| Jednotka fluorescenčního osvětlení |  | Externí zdroj světla pro fluorescenci s motorizovanou závěrkou, připojení k optickému vstupu řádkovací jednotky světlovodem. Motorizované přepínání mezi LSM a fluorescenčním osvětlením |
| PC s ovládacími deskami systému |  | AT kompatibilní PC s operačním systémem Win XP |
| Aplikační software FluoView | Snímání obrazu | Region designation: point, line, free line, Označení regionu: bod, čára, čára od ruky, výřez, zoom výřez 2rozměrné: XY,XZ,XT a Xl* 3rozměrné: XYZ, XYT, XZT, XYl*, XlT* a XlZ* 4rozměrné: XYZT, XlZT* a XYlT* 5rozměrné: XYlZT* Výpočet obrazu v reálném čase: Kalmanová filtrace Řadič časových řad, procesor protokolů *Jen se spektrálním systémem |
|  | Formát obrazu | formát XML, JPEG, BMP, TIFF a videosekvence AVI 8bitová a 16bitová šedá škála 24bitové, 32bitové a 48bitové pravé barvy |
|  | Hardwarové ovládání | Laser, řádkovací jednotka, mikroskop |
|  | Zpracování obrazu | Individuální filtr: průměr, dolní propust, horní propust, Sobel, Median, Prewitt, 2D Laplaceovský, zvýraznění hran atd. Výpočty: porovnání obrazů, matematické a logické operace, vyrovnání základní úrovně černé při DIC |
|  | Analýza obrazu | Přehledné znázornění intenzity fluorescence v oblasti, histogram, měření obvodu uživatelem vybrané oblasti, časosběrné měření atd. TIEMPO (software pro časovou osu) |
|  | 3D visualizace | Interaktivní vykreslování objemu Zobrazení libovolně orientovaných průřezů 3D animace, levé/pravé stereoskopické páry, červené/zelené stereoskopické obrazy a řez, 3D a 2D sekvenční operace |
|  | Spektrální rozdělení | Fluorescenční rozdělení pomocí spektroskopie: režimy Normal and Blind Jen se spektrálním systémem |
|  | Statistické zpracování | 2D datové zobrazení histogramu, kolokalizace |
|  | Ostatní | Grafická nápověda, software pro časovou osu, funkce IN/OUT spouštění, software pro offline 3D prohlížení (volitelný), software pro ovládání motorizovaných os stolky XY (volitelný) |
| Příkon |  | Mikroskop: 6 A Řádkovací jednotka: 6,2 A Počítač: 4,5 A Argonový laser s více spektrálními čarami: 100V/10A HeNe laser: Po 0,5 A |